Приложение №1

Перечень работ для ремонта и освидетельствования ИДА-59М (73 комплекта)

| № | Номер ИДА-59М | Необходимые работы* |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1008 | 1.Замена стекла маски. 2. Регулировка кислородного редуктора. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 2 | 1013 | 1.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 2. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 3.Замена регенеративной коробки. 4. Замена одиночного ЗИП. 5.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 3 | 1037 | 1. Замена клапана редуктора баллона АГКС. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Доукомплектовка одиночным ЗИП. 6.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 4 | 1041 | 1.Замена сумки. 2.Регулировка или ремонт редуктора кислородного баллона. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Замена одиночного ЗИП. 7. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 5 | 1060 | 1.Регулировка или ремонт редуктора кислородного баллона. 2.Зарядить баллон АГКС. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 6 | 1100 | 1.Ремонт или замена дыхательного мешка. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5.Замена одиночного ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 7 | 1241 | 1.Ремонт или замена дыхательного мешка. 2.Зарядка баллон АГКС. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Замена одиночного ЗИП. 7. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 8 | 1251 | 1.Ремонт или замена кислородного переключателя. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена одиночного ЗИП. 6.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 9 | 1265 | 1.Регулировка или ремонт редуктора кислородного баллона. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5.Замена одиночного ЗИП. 6.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 10 | 1268 | 1.Ремонт или замена предохранительного клапана баллона АГКС. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 11 | 1275 | 1.Замена стекла на маске. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5.Замена одиночного ЗИП. 6.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 12 | 1277 | 1.Регулировка или ремонт редуктора баллона АГКС 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Ремонт дыхательного мешка. 6.Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 13 | 1278 | 1.Регулировка или ремонт редуктора кислородного баллона. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Заменить одиночный ЗИП. 6. Ремонт или замена лёгочного автомата. 7. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 14 | 1279 | 1.Регулировка или ремонт редуктора АГКС. 2.Перебрать, отремонтировать или заменить легочный автомат 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Укомплектовать одиночным ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 15 | 1280 | 1.Регулировка или ремонт редуктора кислородного баллона. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена сумки. 6.Замена одиночного ЗИП. 7. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 16 | 1283 | 1.Ремонт или замена предохранительного клапана баллона АГКС. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5.Ремонт или замена гофрированного шланга. 6.Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 17 | 1292 | 1.Ремонт и регулировка редуктора кислородного баллона. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена стекла маски. 6. Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 18 | 1297 | 1.Замена стекол маски. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Регулировка или замена лёгочного автомата. 6. Замена одиночного ЗИП. 7. Зарядка баллона АГКС 8. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 19 | 1299 | 1.Ремонт или замена дыхательного мешка. 2 Ремонт или замена лёгочного автомата. 3.Замена стекла маски. 4.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 5.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 6.Замена регенеративной коробки. 7. Замена одиночного ЗИП. 8.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 20 | 1308 | 1.Ремонт или замена легочного автомата. 2. Регулировка или ремонт АГКС редуктора. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Замена одиночного ЗИП. 7. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 21 | 1315 | 1. Замена одиночного ЗИП. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4. Замена регенеративной коробки. 5. Доукомплектовка поясным ремнём. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 22 | 1480 | 1.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 2. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 3.Замена регенеративной коробки. 4.Замена стекла маски. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Ремонт или замена дыхательного мешка. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 23 | 1401 | 1.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 2. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 3.Замена регенеративной коробки. 4. Регулировка или ремонт редуктора кислородного баллона. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 24 | 1556 | 1.Регулировка или ремонт редуктора баллона АГКС. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена стекла маски. 6. Замена одиночного ЗИП. 7. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 25 | 1558 | 1. Ремонт или замена дыхательного мешка. 2. Ремонт или замена предохранительного клапана баллона АГКС. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Доукомплектовка одиночным ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 26 | 1560 | 1.Заменить стекло маски 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 27 | 1637 | 1.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 2. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 3.Замена регенеративной коробки. 4.Замена одиночного ЗИП. 5.Замена сумки. 6. Регулировка или ремонт АГКС редуктора. 7.Замена клапанной коробки. 8.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 28 | 1645 | 1.Заменить клапан АГКС редуктора 2.Заменить клапан кислородного редуктора 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка, ремонт и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок |
| 29 | 1740 | 1.Замена стекол маски. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена одиночного ЗИП. 6.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 30 | 1764 | 1. Замена гофрированной трубки. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Ремонт или замена редуктора кислородного баллона. 6.Замена одиночного ЗИП. 7. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 31 | 1781 | 1.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 2. Замена клапанной коробки. 3.Замена регенеративной коробки. 4. Замена одиночного ЗИП. 5. Регулировка или ремонт АГКС редуктора. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 32 | 1784 | 1.Ремонт или замена дыхательного мешка. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка, ремонт и проверка редукторов после технического освидетельствования баллонов 3. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 33 | 1800 | 1.Доукомплектовка маской. 2. Замена одиночного ЗИП. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Доукомплектовка карабином. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 34 | 1805 | 1. Замена одиночного ЗИП. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 35 | 2052 | 1. Замена одиночного ЗИП. 2.Ремонт или замена легочного автомата. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Зарядка баллона АГКС 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 36 | 2125 | 1. Ремонт или замена кислородного переключателя. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 37 | 2186 | 1.Заменить стекло маски. 2.Ремонт клапанной коробки. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Укомплектовка одиночным ЗИП. 7. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 38 | 2239 | 1.Замена клапанной коробки. 2.Зарядить кислородный баллон . 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6.Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 39 | 2248 | 1.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 2. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 3.Замена регенеративной коробки. 4. Замена клапана редуктора баллона АГКС. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Доукомплектовка ключами. 7. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 40 | 2265 | 1. Замена одиночного ЗИП. 2.Регулировка или ремонт редуктора кислородного баллона. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка, ремонт и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 41 | 2312 | 1.Ремонт или замена лёгочного автомата. 2.Замена стекла маски. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6.Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 42 | 2409 | 1.Замена стекла в маске. 2. Доукомплектовка одиночным ЗИП. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 43 | 2415 | 1.Замена стекла маски. 2. Замена одиночного ЗИП. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 44 | 2432 | 1.Замена клапана редуктора баллона АГКС. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Доукомплектовка одиночным ЗИП. 6.Замена сумки. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 45 | 2495 | 1.Ремонт или замена редуктора кислородного баллона. 2. Замена одиночного ЗИП. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 46 | 6355 | 1.Регулировка или ремонт редуктора баллона АГКС. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена одиночного ЗИП. 6.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 47 | 2515 | 1.Замена клапанной коробки. 2. Замена клапана редуктора кислородного баллона . 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 48 | 2916 | 1.Регулировка или ремонт редуктора баллона АГКС. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5.Регулировка или замена лёгочного автомата. 6. Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 49 | 3276 | 1.Замена гофрированной трубки. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 50 | 4532 | 1.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 2. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 3.Замена регенеративной коробки. 4. Замена стекла на маске. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 51 | 4712 | 1.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 2. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 3.Замена регенеративной коробки. 4. Ремонт дыхательного мешка. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Регулировка или замена лёгочного автомата. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 52 | 5004 | 1 Регулировка или ремонт редуктора кислородного баллона. 2.Ремонт и регулировка редуктора баллона АГКС. 3. Замена одиночного ЗИП. 4.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 5. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 6.Замена регенеративной коробки. 7. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 53 | 5041 | 1.Ремонт или замена предохранительного клапана дыхательного мешка. 2.Ремонт или замена кислородного переключателя. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6.Ремонт или замена гофрированной трубки. 7. Замена одиночного ЗИП. 8. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 54 | 5043 | 1.Замена стекла на маске. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5.Доукомплектовка ключами. 6. Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 55 | 5048 | 1.Ремонт кислородного переключателя. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Доукомплектовка ключами. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. 7. Замена запасных НПП и мембран переговорного устройства. |
| 56 | 5079 | 1. Ремонт или замена дыхательного мешка. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 57 | 5127 | 1.Доукомплектовка поясным ремнём. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Ремонт или замена дыхательного мешка. 7. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 58 | 5128 | 1.Ремонт и регулировка редуктора. 2.Замена штуцера. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Укомплектовка одиночным ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 59 | 5135 | 1.Ремонт предохранительного клапана баллона АГКС. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Укомплектовать одиночным ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. 7. Замена сумки. |
| 60 | 5221 | 1.Замена клапана кислородного редуктора. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена сумки. 6. Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 61 | 5225 | 1.Ремонт кислородного переключателя 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Укомплектовать одиночным ЗИП. 6. Замена сумки. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 62 | 5325 | 1. Замена одиночного ЗИП. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 63 | 5346 | 1.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 2.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 3.Замена регенеративной коробки. 4.Укомплектовать одиночным ЗИП 5. Ремонт или замена клапанной коробки. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 64 | 7130 | 1.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 2. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 3.Замена регенеративной коробки. 4. Замена маски. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 65 | 8120 | 1. Замена штуцера АГКС высокого давления на баллоне АГКС. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка, ремонт и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 66 | 8126 | 1.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 2. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 3.Замена регенеративной коробки. 4.Замена стекла маски. 5. Замена одиночного ЗИП. 6. Регулировка или замена лёгочного автомата. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 67 | 8205 | 1.Регулировка лёгочного автомата. 2.Замена или чистка предохранительного клапана мешка. 3.Замена НПП и мембран переговорного устройства. 4.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 5. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 68 | 8207 | 1. Чистка, ремонт или замена предохранительного клапана мешка. 2.Укомплектовка маской. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Замена одиночного ЗИП. 7.Ремонт или замена нагрудника. 8.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 69 | 8358 | 1. Заменить клапан кислородного редуктора 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка, ремонт и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Укомплектовать одиночным ЗИП. 6. Замена сумки. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 70 | 8774 | 1. Замена одиночного ЗИП. 2.Замена сумки. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 71 | 9080 | 1.Замена стекла на маске. 2.Замена клапана кислородного редуктора. 3.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 4.Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 5.Замена регенеративной коробки. 6. Замена одиночного ЗИП. 7. Замена дыхательного мешка. 8.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 72 | 9386 | 1.Регулировка или ремонт АГКС редуктора. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5. Ремонт или замена дыхательного мешка. 6. Замена одиночного ЗИП. 7.Замена всех медных и резиновых прокладок. |
| 73 | 9400 | 1.Укомплектовка гаечными ключами. 2.Техническое освидетельствование баллонов, переборка и проверка редукторов после технического освидетельствования. 3. Чистка и смазка переключателя клапанной коробки. 4.Замена регенеративной коробки. 5.Замена одиночного ЗИП. 6. Замена всех медных и резиновых прокладок. |

*Кроме этого необходимо очистить от пыли и грязи все дыхательные мешки и дезинфицировать их в соответствии с инструкцией 9В2.930.308ТО; отрегулировать дюзы; обезжирить и вымыть все сумки аппаратов; заменить предохранительный клапан дыхательных мешков; заменить мембраны легочного автомата. Проверка работоспособности ИДА-59М.