**Технические требования к испытательной камере**

**«ТЕПЛО-ХОЛОД-ВЛАГА» (1 штука)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Объём камеры не менее, л** | **100** |
| **Размер камеры не менее, ШхГхВ, мм** | **500х500х500** |
| **Габаритные размеры не более, ШхГхВ, см** | **1200х2000х2500** |
| **Материал рабочего объема** | **нержавеющая сталь** |
| **Диапазон температур, °С** | **-70…+150** |
| **Точность поддержания, °С** | **0,5** |
| **Неоднородность в рабочем объеме, °С** | **2,0** |
| **Диапазон влажности отн., %** | **20…98** |
| **Точночть поддержания влажности, %** | **1…3** |
| **Параметры электропитания** | **380V±5%/50Hz** |
| **Вес, кг не более** | **380** |
| **Максимальная мощность, кВт** | **12** |
| **Охлаждение компрессоров** | **Воздушное** |
| **Связь с ПК** | **да** |
| **Обогреваемое смотровое окно** | **да** |
| **Опорные ролики** | **да** |
| **Освещение внутреннего объёма** | **да** |
| **Тех. отверстие, Ø мм 1 шт.** | **≥100** |

**Технические требования к испытательной камеры**

**«ТЕПЛО-ХОЛОД» (1 штука)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Объём камеры не менее, л** | **50** |
| **Размер камеры не менее, ШхГхВ, мм** | **300х300х300** |
| **Габаритные размеры не более, ШхГхВ, см** | **1200х1500х2500** |
| **Материал рабочего объема** | **нержавеющая сталь** |
| **Диапазон температур, °С** | **-70…+150** |
| **Точность поддержания, °С** | **0,5** |
| **Неоднородность в рабочем объеме, °С** | **2,0** |
| **Параметры электропитания** | **380V±5%/50Hz** |
| **Вес, кг** | **180** |
| **Максимальная мощность, кВт** | **6** |
| **Охлаждение компрессоров** | **Воздушное** |
| **Связь с ПК** | **да** |
| **Обогреваемое смотровое окно** | **да** |
| **Опорные ролики** | **да** |
| **Освещение внутреннего объёма** | **да** |
| **Тех отверстие, Ø мм** | **≥100** |